Predmet:	Odgovor na pitanjа ponuđača b.4, JNMV broj 2/2017 Liofilizator

Poštovani,

U vezi sa vašim pitanjima od 29.11.2017. dajemo sledeće pojašnjenje konkursne dokumentacije:

1. “Да ли је прихватљиво да понудимо
кондензатор капацитета 4,5 литара
уместо 4 кг? Маса ће зависити од
употребљених растварача а запремина је
константна. „

Одговор: Институт за хигијену и технологију меса, као наручилац остаје при условима из конкрусне документације. Тражени капацитет се односи на капацитет леда који прима комора кондензатора, а не на запремину коморе кондензатора. Понуда треба да садржи лиофилизатор чија комора прима 4кг леда за 24 часа.

2.* Да ли ћете прихватити уређај чија је  
температура кондензатора минимум -84°C
уместо -85 °C?“

Одговор: Прихватљиво је понудити лиофилизатор чија комора за лед постиже температуру од -84C.

3.* Да ли је прихватљиво да запремина
коморе кондензатора буде такође 4,5
литра уместо 6 литара? Већа запремина
нема сврхе уколико нема довољно
капацитета, који је једини битан?“

Одговор: Институт за хигијену и технологију меса, као наручилац остаје при условима из конкрусне документације. Запремина коморе и капацитет леда који прима су различити појмови. Није прихватљива мања комора за лед од тражене, jeр је планирано да се комора кондензатора за лед користи и за замрзавање узорака већих габарита.

4.* Шта значи захтев да је минимална
температура коморе -25°C ако је
минимална температура кондензатора
већ -85°C? Уколико је захтеван режим рада
за узорак -25°C, онда је ће за комору и за
кондензатор бити иста, програмирана
температура. Уколико је то температура
грејања полице, минимум нема значаја
већ максимум који је, на пример, +60°C.
Молимо прецизније објашњење или
брисање овог захтева.“

Одговор: Институт за хигијену и технологију меса, као наручилац остаје при условима из конкрусне документације. Захтевана температура се односи на температуру која минимално треба да се постигне на полицама током лиофилизације.

Navedene izmene i dopune čine sastavni deo konkursne dokumentacije i objavljuju se na Portalu Uprave za javne nabavke i web sajtu Instituta za higijenu i tehnologiju mesa.

DIREKTOR INSTITUTA ZA HIGIJENU

MESA

Dr Vesna Đorđević, spec.